二氧化碳摇床用户需求

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  |
| 批 准 |  |  |  |  |

修订记录

| 版本 | 变更说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |

- 需求介绍

1.1  设备用途

本设备用于细胞的培养。设备设计、性能应符合使用要求。

1.2  设备构成

本设备基本配置包括：二氧化碳恒温摇床主机一台及其他配套部分。

1.3   操作人员数量

设备可由1名操作人员单独操作。

1.4  使用要求

设备具有开机自检功能；应用软件可对数据显示和仪器控制提供友好界面；软件可以进行温度监测；设备可很好的执行软件程序。

- 目的

2.1  本URS描述了对设备的基本需求。供应商应对本URS的所有章节进行充分确认，对相关技术信息与我方进行充分沟通，确保能够遵循和满足本URS的要求。双方最终确认的URS将作为采购合同的重要部分。

2.2  本URS也是开展后续相关确认或验证工作的基础。

2.3  本URS明确了该仪器所必需的重要信息，但并未限制供应商提供设计更加先进、制造更加精益、功能更加齐备、质量标准更高、成本效益更优的设备。此外，供应商提供的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规范和强制性标准的要求。如遇与供应商所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

- 引用标准

中华人民共和国药品管理法实施条例

中国兽药GMP2020版

GEP良好工程管理规范

欧洲GMP指南 第1部分，附录 1，11 和 15。

美国联邦法规（CFR）21 ，210部分：生产，加工，包装和药品保存的cGMP，总则。

中国兽药典2015版；

- 用户需求描述

| 需求编号 | 用户需求 | 符合法规/必需 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 技术要求 |  |  |
|  | 核心配置： （1）制冷系统：低噪音（制冷时噪音等级：≤55dB）、制冷灵敏，制冷量稳定； （2）具有除霜功能； （3）三位一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠，摇板装量无需均衡； （4）配备高品质电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强。 | 符合法规 |
|  | 控制面板: LCD触摸屏；实时显示时间、温度、转数、二氧化碳浓度、湿度、运行时间等参数。 | 符合法规 |
|  | 门控功能：开门即停功能；关门自动运行。 | 符合法规 |
|  | 具有紫外线灭菌功能，含风道内紫外，全方位无死角灭菌。 | 符合法规 |
|  | 振荡频率：0 (停止)，30-250rpm；振荡频率精度：±1rpm；振幅：φ50mm。 | 符合法规 |
|  | 内腔工作高度（摇板表面到内顶面）：≥330mm。 | 必需 |
|  | 温控范围：4-60℃（在室温23-25℃），温度调节精度：±0.1℃；温度均匀度：±0.5℃ （@37℃）。 | 必需 |
|  | CO2控制精度：0.1%；CO2控制范围：0-20% | 必需 |
|  | 开门30s温度恢复时间：≤6min；开门30s二氧化碳恢复时间：≤6min（@5%） | 必需 |
|  | 箱内湿度控制范围：15%- 95% | 符合法规 |
|  | 摇板尺寸：900×560mm/928×530mm/963×54mm | 符合法规 |
|  | 最大容量（粘贴垫）： 单层可放置摇瓶数量（不低于）：250ml×66/ 500mLx40/ 1000mLx28 / 2000mLx15/ 5000mL (Thomson)x8 | 必需 |
|  | 摇板带导轨，可自由抽出，摇板下需配有防水托盘 | 符合法规 |
|  | 配备粘贴垫覆盖整个摇板（需提供实物图片佐证） | 必需 |
|  | 设置参数保护：密码保护 | 符合法规 |
|  | 曲线显示类型：温度曲线、速度曲线、CO2浓度曲线、湿度曲线 | 符合法规 |
|  | 显示方式：电容式，彩色触控屏；界面语言：可切换中文、英文显示。 | 符合法规 |
|  | 数据要求： 可U盘导出数据 屏上至少可查运行7天之内参数 运行数据贮存周期≥90天 运行数据贮存时间间隔：1分钟 数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数、浓度参数、湿度参数、运行状态 | 符合法规 |
| - * | 自动关闭屏显：有； 自动锁屏：有 | 符合法规 |
| - * | 制冷压缩机：进口知名品牌压缩机 | 符合法规 |
|  | 具备WiFi 手机监控、电脑监控功能，可随用随配 | 符合法规 |
|  | 自然增湿：内置2个增湿盘，增湿盘开口可调节 | 符合法规 |
|  | 照 明：日光灯照明 | 符合法规 |
|  | 开门方式：下开 | 符合法规 |
|  | 定时范围：0~999.9小时 | 符合法规 |
|  | 柜门中空为钢化玻璃 | 符合法规 |
|  | 异常断电后需具备来电自启动功能，自动恢复到断电前的运行状态 | 必需 |
| 硬件要求 |  |  |
|  | 预留叠加组合：每层可独立控制，可叠加，有效节约实验室空间，可以单层落地使用或台上使用，也可以双层或三层叠加使用 | 符合法规 |
|  | 风道循环系统：预混风道，冷热风进入箱体之前混匀，保护温度匀一性 | 符合法规 |
|  | 保护功能：当某参数远偏离设定值时，自动开启声、光警报系统。具有来电自动恢复功能。意外断电后，摇床将会记忆用户的设定参数；来电后根据原设定参数自动启动，同时自动提示操作者曾经发生的意外情况 | 符合法规 |
|  | 内衬工艺：采用圆弧角304不锈钢内胆（提供不锈钢检测报告），防腐蚀，内腔防水及保证气密性，避免缝隙存在滋生杂菌 | 符合法规 |
|  | 红外线CO2传感器：进口红外传感器，自动控制CO2浓度，反应灵敏，精度高，配置一套控制器、电磁阀、减压阀 | 符合法规 |
|  | 转速和温度测定精确可靠，免保养 | 符合法规 |
|  | 采用优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行 | 符合法规 |
|  | 设备在使用、操作、维修等方面的结构设计要合理、方便，确保设备使用安全可靠，如：当液体溢出或瓶子破损导致液体泄漏的情况发生时，能导流，防止导电或短路，能自动断开电源 | 符合法规 |
|  | 内置导流式防水系统，摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗 | 符合法规 |
|  | PID微电脑智能控制 | 符合法规 |
|  | 如果设备有故障或失效的情况，元件必须包含所有必要的保护装置以确保设备和物品保持在一个安全的状态；确保人员、设备和产品的安全状态 | 符合法规 |
|  | 提供设备安装调试及维修用所有工具 | 符合法规 |
| 安装要求 |  |  |
|  | 可适配或转接电源： 220V±10%，50-60Hz电源。使用环境5~40℃，相对湿度80%以下 | 符合法规 |
|  | 设备安全设计标准：符合ISO9000标准 | 符合法规 |
|  | 供应商提供装箱单 | 符合法规 |
|  | 供应商提供用户手册包括并不限于操作、维护和保养手册、维修保养相关资料和清单、仪器/仪表证书（校准、检验报告）等 | 符合法规 |
|  | 需在设备到场时提供安装确认、运行确认相关文件，并协助完成性能确认 | 符合法规 |
|  | 验证文件应包含测试程序、标准、实际测试数据和最终判定 | 符合法规 |
| 包装运输要求 |  |  |
|  | 厂内检查测试后，设备应清洁干净并用盲板把设备各接口密封，并作干燥处理。 | 符合法规 |
|  | 供应商应作好各方面支撑以防设备在运输过程中变形。 | 符合法规 |
|  | 运输过程中货物的安全和防护工作由供应商负责。 | 符合法规 |
|  | 供应商应安排有经验技术人员指导员工进行设备的现场安装、试机、操作和维护培训。并依据预先批准的方案进行安装确认和运行确认 | 符合法规 |
|  | 设备包装需要满足运输和装卸要求，防潮干、防磕碰、防振动，在设备运输过程中所造成的任何损坏，均有卖方承担，买方不承担任何费用，必须安装到指定地点，供应商提供费用 | 必需 |
|  | 设备的运输时间包含在供货周期内，即供方所指的供货周期是指到达需方指定地点的时间，供方负责运输，并承担运输费用 | 必需 |
| 维修以及售后服务要求 |  |  |
|  | 供应商应明确哪些是关键部件，并提供关键部件、易损部件的备用件。提供设备所需易耗、易损件清单及更换周期 | 符合法规 |
|  | 易损件（备件）的配置的足够5年使用，定期每年1次的技术回访。 | 符合法规 |
|  | 设备应具有安装方便、快速简洁的维修保养活动 | 符合法规 |
|  | 保修条款： （1）设备整体质保期至少一年； （2）电机、压缩机、温湿度检测装置、驱动装置、微电脑控制及电子元件等核心部件在整体质保一年基础上至少延长5年免费保修期； （3）设备及其配件维保有效期的计算方法：从需方设备安装、调试、验收完成日起开始计算。 （4）设保修期内，供应商免费为需方维修仪器（包括零部件费用）；保修期外，供应商为用户提供长期有效的维护保养服务及计划。 | 必需 |
|  | 售后服务必须响应及时：接到设备故障维修请求，应在2小时内响应回复，如电话沟通解决不了问题，维修人员需48小时内达到现场。 | 符合法规 |
|  | 供应商委派专业工程师进行培训。初次安装供方人员负责对需方技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使其能够对设备进行操作、日常维修保养和常见故障的解决，由双方人员认可。 | 必需 |