VHP消毒柜用户需求

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  |
| 批 准 |  |  |  |  |

修订记录

| 版本 | 变更说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |

1 需求介绍

用于灭活疫苗车间成品贴签，需要的数量如下：

| 设备名称 | 规格型号 | 级别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| VHP消毒柜（双扉） | 3.0立方米 | 卫生级 | 1台 |

2目的

本用户需求文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，总括了用户对该项目的质量要求（GMP），描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。设备供应方在满足本URS的前提下,提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。设备供应方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

3 引用标准

1. 整个项目的供货将按照最新的中国GMP要求和有关的欧盟和FDA GMP的有关要求进行设计、制造、包装、运输、安装、运行操作、验收及验证等等。应符合如下的标准和法规：

《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及其附录

《中国药典》2010年版

中国药品生产验证指南（2003版）

洁净厂房设计规范 GB50457-2008

美国药典现行版本

FDA药品生产质量管理规范  (cGMP)

欧洲药典现行版本

ASME BPE 2012年版

GEP良好工程管理规范

GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准

GB20021-2004中华人民共和国制药机械行业标准

GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求

GAMP5 良好的自动化生产实践指南   2008年第5版

- 2.现场安装的电机及仪表必须适合于无菌制药洁净区域并符合本文附件数据表的说明要求:

所有的电气设备和电缆必须根据IEC标准

现场安装必须适合于相应的制药洁净区域及工艺要求

《钢制压力容器标准》（GB 150—1998）

- 用户需求描述

| 需求编号 | 用户需求 | 必需/*关键 |
| --- | --- | --- |
| 能力及性能要求 |  |  |
|  | 消毒柜需求体积为3m³。 | 必需 |
|  | 灭菌时VHP浓度满足灭菌要求；灭菌效果应能使嗜热脂肪芽孢杆菌孢子生物指示剂下降6个对数单位。灭菌时应保证过氧化氢蒸汽分布均匀，无死角，并可验证。 | *关键 |
|  | 灭菌过程采用全自动控制程序，灭菌过程无需人工协助，且灭菌程序必须包括：6Log程序，12Log过度杀灭程序，浓度程序和快速程序。 | 必需 |
|  | 灭菌过程需实时监控腔室的温度，湿度和H2O2浓度，自动计算腔室内的饱和度和微生物杀灭D值。灭菌过程需自动控制腔室内的过氧化氢饱和度在设定的范围内，避免过氧化氢冷凝液化，造成对传输物品的腐蚀或破坏。 | 必需 |
|  | 设备的一个标准灭菌程序不能超过150分钟。 | 必需 |
|  | 灭菌过程需包括过氧化氢降解的过程，灭菌完成过氧化氢的残留不能超过职业健康要求水平，VHP残留水平小于等于1ppm。 | 必需 |
|  | 设备腔体密封性完好。灭菌过程中应保证其不会造成过氧化氢蒸汽外泄，污染洁净环境。 | 必需 |
|  | 腔内洁净送风，内置H14高效过滤器，配有PAO及DOP检测口；配有过滤器前后压差显示。 | 必需 |
|  | 液态过氧化氢泵送量准确、稳定，并可根据不同灭菌工况进行设定。 | *关键 |
|  | 设备应具有各工作过程声光提示功能，方便提示操作人员设备目前所处状态。 | 必需 |
|  | 配有工作腔体高、低压报警，开门警示、关门警示等报警警示功能。 | 必需 |
|  | 断电时，机器逐渐停稳，以保护操作工、设备和产品。恢复供电后设备不会继续正在进行的灭菌程序， 自动进入降解排残模式，以保护人员安全。 | *关键 |
| 工艺要求 |  |  |
|  | 该VHP消毒柜采用汽化过氧化氢低温灭菌的原理，整个灭菌过程可控制过氧化氢的饱和度，保证整个过程不饱和，不冷凝。 | 必需 |
|  | 该VHP消毒柜设计、制造和验证均需满足GMP要求。 | *关键 |
|  | 设备灭菌需具有广谱杀菌性，能在常温下实现对嗜热脂肪芽孢杆菌实现6LOG的灭菌效果，且灭菌结束后无残留，无有害降解物产生。 | *关键 |
|  | 设备的灭菌剂采用30%-35%的食品级或分析纯级双氧水，灭菌剂内无添加成分。 | 必需 |
|  | 灭菌过程不产生颗粒物，不会增加洁净环境的粒子数量，灭菌结束除排残之外，可实现VHP传递窗腔室的自净。 | *关键 |
|  | 灭菌程序需控制腔体内部过氧化氢蒸汽的饱和度，避免蒸汽冷凝结露；灭菌程序选择多样，具有标准的LOG程序和浓度程序。 | 必需 |
|  | 设备对灭菌腔体内的温湿度和过氧化氢浓度有实时监控，并根据监控反馈信号调节设备的运行状态，以适应装载物温湿度变化的影响。 | 必需 |
|  | 该设备内腔容积较大，需要有完善的混匀装置，保证腔体内部过氧化氢蒸汽的均匀性。 | 必需 |
| 结构组件要求 |  |  |
|  | 内腔室采用圆角设计，圆滑过渡，表面做剖光处理，无清洁死角。 | 必需 |
|  | 设备腔室及工艺管路所有焊接均需采用满焊处理，且焊缝均需经过打磨，酸洗钝化处理。 | 必需 |
|  | 阀门选用洁净球阀，满足洁净工艺的需求。 | 必需 |
|  | 使用西门子1500系列PLC，触屏采用不小于7寸MCGS屏，满足CGMP要求。 | 必需 |
|  | 过氧化氢浓度需采用ATI在线过氧化氢浓度传感器实时监控，传感器量程为0-2000ppm。 | 必需 |
|  | 液体过氧化氢采用蠕动泵输送，蠕动泵注射速率准确、可调，可根据程序需要设定注射量，蠕动泵量程为大于0-10ml/min。 | 必需 |
|  | 新风机：采用无刷高压风机，压力和风量可调节，最大压力可达15kpa。 | 必需 |
|  | 排风机：采用EBM EC前向离心风机，需保证风量足够。 | 必需 |
|  | 新风过滤器： H14高效过滤器，采用液槽密封并预留有PAO检漏口。 | 必需 |
|  | 排风过滤器： H14高效过滤器，采用液槽密封并预留有PAO检漏口。 | 必需 |
|  | 采用针式微型打印机实时打印程序数据。 | 必需 |
|  | 温湿度传感器：罗卓尼克HC2A-S温湿度传感器。 | 必需 |
|  | 催化分解单元：阳离子催化降解器，降解反应为催化降解，阳离子作为催化剂不参与化学反应，可长期使用无需更换。 | 必需 |
|  | 压力检测单元：Dwyer压力变送器。 | 必需 |
|  | 温度检测单元：温度变送器以及PT100温度探头。 | 必需 |
|  | 过氧化氢发生器：采用闪蒸原理且内置在VHP传递窗内部，闪蒸温度稳定且可控。 | 必需 |
|  | 电源模块使用直流24V，仪表电源、接触器电源由单独的电源模块提供。 | 必需 |
|  | 电气设备必须散热良好，电气线路布置规范，首尾均标有相应的线号以便于检修。应有可靠的接地装置，并有明显的接地标志。 | 必需 |
|  | 设备仪器、仪表、传感器等应易使用并可移动，以便于进行校验。电缆长度必须满足校验要求。 | 必需 |
| 操作功能要求 |  |  |
|  | 该设备整个运行过程中的数据、曲线、人员操作记录以及报警信息等都可以存储在系统中，并可以查阅相关记录。 | 必需 |
|  | 数据可通过微型针式打印机实时打印，并可通过USB接口导出进行分析。 | 必需 |
|  | 通讯协议：设备需预留SCADA数据采集接口，通讯协议为：Modbus RTU或TCP/IP。 | 必需 |
|  | 整机为PLC控制，系统带有紧急停机钮、电源开关、运行指示灯和开门按键。 | 必需 |
|  | 数据曲线: 系统应记录各工作过程中主要参数的数据曲线，并可HMI人机界面查阅历史曲线记录。 | 必需 |
|  | 操作日志记录: 系统应记录设备运行的操作日志，并可通过平板电脑随时查阅历史记录。 | 必需 |
|  | 急停：紧急状况下可按下急停按钮停机，停机后会出发音频报警，并记录设备紧急停机状态。紧急停机后，设备必须人工重新启动工作。 | 必需 |
|  | 警告和报警： - 必须在PLC中产生所有报警/警告。 - 在HMI上显示所有报警和时间信息; - 出现日期、时间、报警描述 - 在对报警状态进行清除和操作员确认之前，报警/警告必须保持在一个锁定状态; - 必须对所有报警/警告进行单独确认; - 在PLC系统的局部操作员面板上执行警告和信息的确认。系统应记录10条以上报警历史记录，并可通过HMI界面查阅。 | 必需 |
|  | 断电： - 如果断电，不能丢失数据。断电时，机器逐渐停稳，以保护操作工、设备和产品。如果断电，系统必须停止，并处在安全位置。 - 恢复供电后若设备内部浓度过高，设备自动进入排残降解阶段，放置意外开门造成不必要的意外。 | 必需 |
|  | 灭菌报告和数据记录： - 设备灭菌过程的数据，包括：过氧化氢浓度，温湿度，时间。可 - 存储于设备内部，且可通过针式打印机实时打印。数据记录可通过USB接口导出。 | 必需 |
|  | 参数写入需要有相应的权限，管理员和经理可写入对应的数据和程序，操作员只能进行程序运行和查看记录。 | 必需 |
|  | 所有设定参数均有对应设定范围，超出范围的数据无法写入。 | 必需 |
|  | 设备应预留有维修口，以便于维护和维修，正常情况下所有维修均在低级别区域侧进行。 | 必需 |
|  | 需要操作、调整的部件或常观察的仪表应该安装在人手容易接触到和人眼易看到的位置，便于操作和观察。 |  |
| 材质加工要求 |  |  |
|  | 设备内腔采用316L不锈钢，外部结构采用304不锈钢材质，包括工艺管路、支架和外表面。货物支架的设计必须经过甲方确认。 | *关键 |
|  | 灭菌剂输送管路和内腔循环管路中若出现不锈钢外的材质，需采用硅胶或特氟龙材质。 | 必需 |
|  | 充气密封圈的材质：硅橡胶充气密封圈。 | 必需 |
|  | 液态过氧化氢存储装置：采用PP储液罐。 | 必需 |
| 控制系统要求 |  |  |
|  | 系统至少有3级权限管理，分别为：系统管理员，部门主管或经理，操作员，系统管理员为最高权限。 | 必需 |
|  | 三级权限分别采用独立的用户名和密码，登陆时在登陆界面选择对应的权限级别和账号。 | 必需 |
|  | 要求提供系统权限清单及管理方案作为设计确认的内容。 | 必需 |
|  | 每个授权用户，应该拥有唯一的身份识别码和密码组合。 | 必需 |
|  | 访问每个功能必须受限于单独的和可配置的访问权限。 | 必需 |
|  | 操作员权限具有参数查看、趋势图查看、报表查看、打印、报警确认及复位的权限。 | 必需 |
|  | 系统管理员为最高权限，除了具有工程师级别所有权限外，还具有账户管理、访问系统时钟、系统配置的权限。 | 必需 |
|  | 必须输入正确的用户名和密码方可登录系统。 | 必需 |
|  | 输入密码时不显示输入的内容。 | 必需 |
|  | 在设定的规定时间内，如果用户对系统没有任何操作，系统应自动退出当前用户，该时间可设定。 |  |
| 公用系统要求 |  |  |
|  | 设备设计时应注意避免产生颗粒以及注意区分房间的洁净级别，应当安装在洁净环境下，环境温度范围：18°C至26°C，环境湿度范围：40～60% RH。 | 必需 |
|  | 系统需要使用以下电力设施： - 电源电压：220V 50Hz - 电源功率：3.5KW | 必需 |
|  | 系统需要使用以下气动设施 - 压缩空气：洁净干燥压缩空气（压力6～8bar） - 连接方式：Ф8气管快插接口 | 必需 |
|  | 使用的压缩空气等工艺介质应符合相应制药工艺的洁净度要求。 | 必需 |
|  | 设备应留出密封隔断的位置，以实现穿墙安装。正常情况下在低级别测需留出维修门。 | 必需 |
| EHS要求 |  |  |
|  | 电气控制及过载保护、连锁保护等装置的性能应可靠，无卡滞现象。调节装置动作应灵敏，无失灵、失控现象。设备应考虑人身、操作和设备安全，设置必要的警示、防护、控制、显示、故障连锁等有效装置。 | 必需 |
|  | 在设备出现故障或控制失效时，设备必须具备必要的保护装置以确保设备及内在物品仍处于安全条件下。 | 必需 |
|  | 设备应有急停功能，急停开关需醒目且在操作人员触手可及的地方。 | 必需 |
|  | 在激活急停开关时，必须能够立即停止所有的操作，并且能够切断所有的电、气管路。在没有操作人员或通信线路输入指令的情况下，系统不应重启。 | 必需 |
|  | 设备的其它电气安全指标应至少符合GB5226.1和其它强制性标准的有关规定要求。 | 必需 |
|  | 高温设备和管道的表面应有隔热保温层，绝热材料不得有颗粒物脱落，绝热材料不得对产品质量、人身安全造成影响，保温层表面应平整。不易加保温层的应设有隔离装置并在明显处标有“小心烫伤”的警示标记。 | 必需 |
|  | 设备运行过程中产生的噪音应不超过70dB(A)。 | 必需 |
|  | 污物的处理以及排放等应不得对生产环境、产品质量、人身安全等造成不良影响。 | 必需 |
|  | 设备应进行危险辨识，潜在危险源必须加标识、贴标签并做防护处理。 | 必需 |
|  | 灭菌过程中按下开门按键，电磁锁不会解锁且会出现蜂鸣提示。灭菌程序意外终止，设备不会自动开门，需经过排残降解程序之后方能开门。 | 必需 |
| 发运、安装、调试、培训要求 |  |  |
|  | 供应商负责将用户订购设备运送至用户指定地点。供应商负责厂内的搬运、吊装工作。设备验收前的运输、吊装、安装、测试等费用均由供应商承担。 | 必需 |
|  | 破墙和修补费用，房间入户后的管道，线路费用都是由供应商负担。 | 必需 |
|  | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，由供应商提供安装进度表，经甲方确认后，在规定时间内完成设备的安装，试车工作。 | 必需 |
|  | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必需 |
|  | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、买方各派一名代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；将检查结果准确填入记录。 | 必需 |
|  | 供应商负责设备电源和压缩空气连接和调试。 | 必需 |
|  | 供应商应免费对设备使用方人员在用户现场进行并完成全面培训，培训包括设备结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 必需 |
|  | 培训程序应至少包括以下方面： - 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由甲乙方各派代表参加； - 检查：内外包装检查、各部件标识检查、随机资料检查、主机和附件数量及外观检查。 - 清点：设备到货清单必须详列装箱内物品明细。根据清单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 - 供应商应详细说明售后服务相关内容，售后服务必须及时详尽，且问题解决完全。服务响应时间12小时，到位时间48小时。 | 必需 |
| 验证要求 |  |  |
|  | 供应商需能提供过氧化氢浓度探头校准服务。 | 必需 |
|  | FAT即在制造商工厂进行可接受测试，供应商安排买方人员到供应商厂家进行预验收。预验收期间买方要对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后设备才能进行包装和发运。 | 必需 |
|  | 供应商应提供详尽的过氧化氢蒸汽灭菌效果验证计划与验证方案。验证计划与验证方案必须经过客户批准。验证结束后，根据验证方案以及验证结果出具详细的验证报告。 | 必需 |
|  | 灭菌效果应能使嗜热脂肪芽孢杆菌孢子生物指示剂下降6个对数单位，培养后应无恢复生长，培养时间参照生物指示剂的说明书进行。 | 必需 |
|  | 应连续3次进行芽孢杆菌灭菌效果确认，结果重现性良好，证实灭菌工艺的有效性。 | 必需 |
|  | 设备空载和满载均需做灭菌性能确认和挑战测试。 | 必需 |
|  | 过氧化氢蒸汽在腔室内部应分布均匀，通过化学指示剂方法来进行验证；验证所用化学指示剂选用进口品牌。 | 必需 |
|  | 整个灭菌效果验证应至少包括以下内容： - 物品装载确认； - 灭菌挑战位点的评估； - 灭菌工艺开发； - 参数设定； - 过氧化氢蒸汽均匀性分布确认； - 灭菌性能确认和挑战测试； - 通风与残留测试。 | 必需 |
|  | 设备现场运行验证应至少包括以下内容： - 设备零部件安装与调试； - 公用工程和操作条件的确认； - 设备调试运行（工作腔体压差控制、程序更新和报警排查等）； - 泄漏测试（HEPA测试和腔室VHP泄漏测试）。 | 必需 |
|  | 协助客户完成验收。 | 必需 |
|  | 供应商负责设备的IQ、OQ执行，并协助用户进行PQ执行。 | 必需 |
| 售后服务要求 |  |  |
|  | 供应商应当提供中文的纸质版本运行维护手册。 | 必需 |
|  | 保修期：设备保修期自终验收合格签字（OQ报告签署起算，提供PQ服务的，以PQ签署起算）日期后24个月。 | 必需 |
|  | 备品备件及维修工具：除甲方需求的维护备件外，乙方需提供系统设备应包2年内更换的备件，并在报价时详细列出相应的备件清单包括型号及数量。提供必要的维修、拆装工具，并列出清单。 | 必需 |
|  | 保修期内：合同中所列设备在操作规程内出现任何问题，导致甲方无法继续工作或设备本身质量引起的机械部件或电子元件故障，乙方负责免费修缮或更换（更换设备或部件的质保期按合同要求顺延）。服务必须响应及时，要求设备出现故障后4小时内明确答复，24小时内响应。 | 必需 |
|  | 保修期外：长期提供维修服务及零部件，维修响应时间不超过4小时，上门维护时间不超过24小时。维修只收取材料成本费。 | 必需 |
|  | 乙方宜定期进行电话访问，提醒甲方对设备替换件的更换时间、预防性维护和有效改进优化的建议。 | 必需 |
|  | 易损件及加工周期长的零件，主要电气元件，外购件乙方保证有足够的库存，并能一周内到货甲方厂区。 | 必需 |
|  | 在任何时候乙方均不能免除因设备本身缺陷所应负的责任。所有的设计或其它缺陷，使用过程中一经发现，乙方需无偿更换或者改造并出具相应的改造评估报告。 | 必需 |
| 文件证书要求 |  |  |
|  | 供应商需提供IQ、OQ和PQ方案，该方案需经过批准后才能生效。 | 必需 |
|  | 供应商需提供仪器仪表校准证书、材质报告、过滤器证书等支持性资料。 | 必需 |
|  | 设备发货需提供对应的装箱单，设备需有操作手册。 | 必需 |
|  | 供应商应当提供中文的纸质版本运行维护手册。 | 必需 |
| 货期要求 |  |  |
|  | 设备的生产周期需在60天内完成。 | 必需 |